
[image: image1.png]LiseToBasi MapKupoBKa

Cumson OnwucaHue ] Iso
' AnmasHble 60pbl yNLTPamMenkoi 3epHUCTOCTU C MapKUPOBKOA 15 494
8 BUAe (DMONETOBOrO KOSbLA Ha XBOCTOBUKE H
' AnmasHble 60pbl CBEPXMESKOI 38PHUCTOCTU C MapKUPOBKO B BUAE 30, 504
KESTTOrO KOJlbLia Ha XBOCTOBUKE H
' AnmasHble 60pbl MENKOI 3ePHUCTOCTY C MaPKUPOBKOI1 B BIAE 50 514
KPAacHOro KosbLia Ha XBOCTOBMKE H
Q AnmasHble 60pbl CpeHel 3epHUCTOCTY 6e3 LiBETOBOI MapKUPOBKN 107-120p 524
AnmasHble 60pbl KPYNHOiA 3€PHUCTOCTI C MapKUPOBKOIA B BUAE
' 3e/1eHOr0 KOJbLiA Ha XBOCTOBIKE foCgler &
' AnmasHble 60pbl CBEPXKPYMHOI 3€PHUCTOCTY C MapPKUPOBKOI 180-2504 544

B BUAE YePHOro Konbua Ha XBOCTOBUKE





ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАЙЛ
Стоматологические алмазные боры
[image: image3.png]



1. Введение
«STRAUSS & CO.» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АЛМАЗНЫХ И КАРБИДНЫЪХ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

КОМПАНИЯ БЫЛА ОСНОВАНА В 1970 ГОДУ И БЫЛА АКТИВНА В ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ АЛМАЗНЫХ И КАРБИДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ «STRAUSS & CO.» ПОСВЯТИЛА СЕБЯ РАЗРАБОТКЕ УНИКАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И ВСЕГДА СТАРАЕТСЯ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОИ ПРОДУКТЫ НА КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ISO 9001-ISO13485 И ISO 14001 СЕРТИФИЦИРОВАЛА ВСЕ НАШИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, И СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАЦИЮ СЕ.

1. Описание инструментов
Весь ассортимент алмазных боров Strauss & Co. имеет одинаковое предназначение и рекомендации по использованию. Стоматологические боры предназначены для резки твердых структур во рту, таких как зубы или кости. Они также предназначен для резки металлов, пластмасс, фарфора и аналогичных материалов, предназначенных для изготовления стоматологических конструкций. Стоматологические алмазные боры должны быть подключены к турбинному наконечнику.
Типичным пользователем является профессиональный стоматолог. В результате простоты использования нет необходимости в специальных инструкциях по использованию. Однако общие инструкции указаны в каталоге и в техническом файле.

Стоматологические алмазные боры предназначены для использования стоматологом в различных работах. Они могут использоваться многократно в зависимости от нескольких параметров, таких как:

• Состояние и форма алмазного зерна.

• Пользователь.

• Реакция пациента.

• Наконечник.

• Охлаждающая жидкость.

• Производительность бора.


Боры стерилизуются стоматологом стандартными методами. Эта стерилизация не повреждает боры. Компания Strauss & Co. всегда уделяла особое внимание потребностям стоматолога в эффективности и долговечности боров, а также в их различных формах, размерах и зернистости. В результате этой «политики, ориентированной на конечных пользователей», Strauss & CO. производит боры, способные выполнять все повседневные задачи. 
Все боры имеют точные размеры, высокую прочность материала и производительность.
2. Разновидности алмазных боров 
Magic Touch боры – нестерильные алмазные боры предназначены для использования на керамике, алюминии, цирконии и естесственной эмали. Используются с достаточным количеством охлаждающей жидкости. 
Premium Line – не стерильные алмазные боры с позолоченными алмазными частицами.

FG алмазные боры – не стерильные алмазные боры, изготовленные методом гальванопластики.

Одноразовый стерильный стоматологический алмазный бор - стерилизованный гамма-лучами и предназначен только для одноразового использования.
3. Исходные материалы
Вся соответствующая документация по сырьевым материалам находится в отделе обеспечения качества в файле спецификаций материалов.

Все поставщики подлежат проверкам, проводимым Strauss & CO (согласно процедуре № 33.07.06).

Сырье принимается только от квалифицированных поставщиков.
Заготовки боров изготовленные из нержавеющей стали AISI 420F и подвергаются термообработке.
Алмазные порошки - это высококачественные, тщательно и специально обработанные алмазы. Алмазные порошки очищаются на высокой частоте, чтобы обеспечить наилучшую производительность боров.
4. Цветовая кодировка

[image: image4.png]



5. Общие инструкции по использованию

· Для безопасности пользователя и пациента настоятельно рекомендуется, чтобы только квалифицированные стоматологи работали со стоматологическими алмазными борами.

· Особое внимание уделяется скорости работы (RPM), особенно при работе с большим диаметром головки и крупной или сверхкрупной зернистостью. Использование бора со слишком высоким уровнем скорости может привести к перегреву.

· Не прилагайте усилия к бору при фиксации в турбине. В случае затрудненной фиксации, проверьте как турбину, так и бор. Помните, что стоматологические алмазные боры Strauss & Co. Обеспечены гарантией и должны быть заменены, если обнаружено несоответствие. Однако особое внимание следует уделять инструкциям по использованию и техническому обслуживанию турбины.

· Стоматологические карбидные и алмазные боры Strauss & Co. предназначены для многократного использования и автоклавируются.

· Стерилизуйте боры перед использованием.

· Обратите внимание на метку FG на упаковке, указывающую на использование в высокоскоростной турбине.

[image: image2.png]1SO O FG HP
(110mm)  (RPM) (RPM)

007-014 450,000 250,000
016-023 300,000 120,000

025-045 120,000 80,000
047-065 80,000 60,000
066-093 60,000 40,000





· Используйте бор с достаточным количеством охлаждающей жидкости.

· Прикладывайте легкое давление (до 150 грамм) при работе с бором.

· Не держите бор на одном месте – поддерживайте постоянное движение, чтобы избежать перегрева бора.
6. Многоразовые боры - инструкция по стерилизации

 

Дезинфицируйте и стерилизуйте боры перед каждым использованием.

Очистка:

• Очистите боры, поместив их в раствор для дезинфекции (предназначенный для использования со стоматологическими борами), который содержит ингибитор коррозии как минимум на 10 минут.

• При необходимости - используйте щетку для тщательной очистки.

• Промойте несколько раз, чтобы удалить весь дезинфицирующий раствор.

Очистка ультразвуком:

• Боры могут быть подвергнуты ультразвуковой очистке, помещенные в держатели.

• Рекомендуется использовать цикл продолжительностью 5 минут, используя очиститель общего назначения.

• Промыть несколько раз.

Стерилизация алмазных боров - автоклав:

• Поместите боры в стерилизационные пакеты.

• Автоклавируйте боры в течение как минимум 10 минут при температуре 134°C.

Следуя методам стерилизации или очистки, высушите боры и храните их в чистой и влажной среде.

Примечание:

· Используйте стерилизационные и чистящие устройства и материалы в соответствии с рекомендованной производителями процедурой.

· Пользователь несет ответственность за обеспечение эффективной стерилизации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может содержать никель и не должен использоваться для лиц с известными аллергическими реакциями на никель или никелевые сплавы.

Боры должны храниться в подставке для боров или коробке до тех пор, пока не потребуются. Хранение должно быть в сухих, чистых условиях и при температуре окружающей среды.

В таких условиях - нет даты истечения срока годности боров. 
PAGE  

